# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

# Przedmiot oferty : Aparat USG – 1 sztuka

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Nazwa urządzenia | Podać |  |
|  | Typ urządzenia, numer katalogowy | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
|  | Mobilny aparat USG | Tak |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga aparatu bez głowic max 65 kg | Tak, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w 2 uchwyty, zlokalizowane z przodu i z tyłu systemu USG, ułatwiające transport urządzenia | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0-18,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 180 dB | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Monitor TFT o przekątnej min. 18 cali | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej | Tak |  |
|  | Gniazda głowic zlokalizowane z boku obudowy systemu | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitora min. 25 cm. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min. 25 cm. | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację | Tak |  |
|  | Dotykowy interaktywny i podświetlany panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła z funkcją blokady | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo | Tak |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji badania w aparacie o dysku min. 256 GB | Tak, podać |  |
|  | Minimum 5 aktywnych portów USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive | Tak |  |
|  | Złącza pozwalające na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi min: - USB 3.0 - USB 2.0 - HDMI LAN (Ethernet 10 / 100 / 1000) | Tak |  |
|  | Głębokość skanowania min. 1,5 cm – 30 cm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zapisu przebiegu badania w postaci klipu min. 550 sek. | Tak, podać |  |
|  | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min. 0,5 cm/s - 805 cm/s | Tak, podać |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym min. 0,5 cm/s – 490 cm/s | Tak, podać |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min. 1-20 mm | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla: - jamy brzusznej (brzuch, nerki, pęcherz moczowy) - małych narządów (tarczyca, piersi, jądra, prącie) położnictwa i ginekologii | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na utworzenie indywidualnego konta użytkownika zabezpieczonego hasłem | Tak |  |
|  | Możliwość podziału wyświetlanego obrazu prowadzonego badania na dwa w czasie rzeczywistym zarówno w orientacji wertykalnej jak i horyzontalnej | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain | Tak |  |
|  | Moduł DICOM 3.0 | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno – biały | Tak |  |
|  | Głowica typu convex o częstotliwości pracy min. 2,0 - 5,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 190 | Tak, podać |  |
|  | Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B— mode) od min. 2,0 MHz do min. 5 MHz | Tak, podać |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 2,0 MHz do min. 3,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI) od min. 3,5 MHz do min. 4,5 MHz | Tak, podać |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 61° | Tak, podać |  |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę biopsyjną o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie 0,6-2,4 mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji | Tak |  |
|  | Głowica liniowa o częstotliwości pracy min. 5,0 - 12,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 190 | Tak, podać |  |
|  | Min. 4 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B —mode) od min. 6 MHz do min. 12 MHz | Tak, podać |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 5,0 MHz do min. 7,5 MHz | Tak, podać |  |
|  | Min. 1 przełączalna częstotliwość pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI) - 10,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Szerokość matrycy max 50 mm | Tak, podać |  |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wielorazową przystawkę biopsyjną dla igieł o rozmiarach 0,9 mm (20 G), 1,3 mm (18 G) lub 2,1 mm (14 G) oraz trzema kątami wejścia igły | Tak |  |
|  | Głowica przezodbytnicza, przezpochwowa o częstotliwości pracy min. 5,0 - 10,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 120 | Tak, podać |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B —mode) od min. 6 MHz do min. 9 MHz | Tak, podać |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 5,0 MHz do min. 7,5 MHz | Tak, podać |  |
|  | Powierzchnia kontaktowa (łącznie) min. 22x18mm | Tak, podać |  |
|  | Pole obrazu min.140° | Tak, podać |  |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wielorazową przystawkę biopsyjną z otworem w rozmiarze 1,8 mm i kącie wprowadzenia igły 0,9° wzdłuż długiej osi głowicy | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną trzypłaszczyznową convex-convex-convex o częstotliwości pracy min. 5,0 - 12,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 300 | Tak, podać |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B— mode) od min. 6,0 MHz do min. 12,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 6,0 MHz do min. 7,5 MHz | Tak, podać |  |
|  | Min. 2 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI) od min. 8,0 MHz do min. 10,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Kanał biopsyjny przez środek głowicy (wielorazowa nasadka wraz z prowadnicą, której linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° oraz pod kątem 0° względem osi głowicy – 3 sztuki) | Tak |  |
|  | Min. Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu | Tak |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 170° | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną dwupłaszczyznową do badań urologicznych oraz innych procedur przez kroczowych typu convex-linia o częstotliwości pracy min. 5,0 - 12,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 300 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykonania biopsji oraz innych procedur przez kroczowych, w tym brachyterapii | Tak |  |
|  | Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty oraz aktywację i mrożenie obrazu | Tak |  |
|  | Długość czoła płaszczyzny liniowej min. 60 mm | Tak, podać |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie prostaty w przekroju podłużnym i poprzecznym convex – linia | Tak |  |
| II. | Warunki serwisu gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | Tak/Nie |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z ewentualną wymianą elementów eksploatacyjnych (jeżeli dotyczy), w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 7 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, bądź dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu Wykonawcy na koszt Wykonawcy, a w przypadku konieczności sprawdzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia ≤48 godz. (dni robocze) | Tak, podać |  |
|  | Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy